- Garanta a presença e montagem correta das proteções nas bordas

- Verifique a presença de buchas brancas - eixo - mola

- Verifique a correta fixação do suporte do manômetro (rebites)

- Verifique a presença do conjunto da caixa externa (rebites)

- Verificar presença + conexão micros superior-inferior

- Verifique o interruptor com dimmer de presença + indicador de   movimento led

- Realize a verificação elétrica e comprovação (multímetro)

- Garanta ausência de ruído devido à funcionalidade

- Verificar aparência externa e a ausência de danos

- Garanta a presença e montagem correta das proteções nas bordas

Junta acima

- Verifique a presença de tampas brancas na montagem do braço  oscilante

- Verifique o eixo - presença da mola

Verificar cantos vivos

na zona inferior

Seção A-A

Suporte

A

Basculante

Eixo Basculante

A

- Verifique a correta fixação do suporte do manômetro (rebites)

Verifique a presença de fixações externas do conjunto da caixa (rebites)

Tampa Central

Tampa Exterior

Base

GUIA DE CONTROLE DO RESPIRADOR DE OXIGÊNIO

Verificar presença + conexão micros superior-inferior

Verifique presença de interruptor mais escuro + LED indicador de

movimento

4

7

5

1

2

3

6

- Equipamento de conexão / verificação:

1.- Chave de conexão geral.

2.- Chave diferencial (30 mA).

3.- Conexão (10A Amperímetro)

4.- Multímetro medindo o consumo (20A)

5.- Interruptor de medição do consumo de respirador

6.- Conexão de energia do respirador.

7.-Multímetro continuidade de medição.

Condições iniciais definidas no

equipamento para teste funcional:

4

7

5

1

2

3

6

7

- Chave de conexão geral [ON]

- Interruptor diferencial [ON]

- Executar teste do Interruptor Diferencial

- Rearmar Interruptor Diferencial.

- Confirme a chave de medição de consumo [OFF]

- Ligue o consumo de multímetro com o seletor

na pos. [A]

- Ligue o multímetro de continuidade (selecione a continuidade acústica)

4

T

## Antes de conectar no 220V:

1.- Verifique a resistência de

contato com o multímetro quanto à

continuidade entre o fio terra

do conector 220V e todas as partes

metálicas do respirador.

1

2

3

4

Base

- Carcaça principal

- Carcaça secundaria

- Partes metálicas da tampa dobrada

Valor esperado: Continuidade com sinal acústico

do multímetro entre todas as partes metálicas

e a conexão ao terra.

1

## Antes de conectar no 220V:

1.- Condições iniciais do respirador antes do teste

1

-Desligue interruptor

Respirador [ Off ].

6

DIRETRIZ DE CONTROLE DO RESPIRADOR

## Conexão respirador:

1.- Conecte o equipamento ao soquete do equipamento de controle

2.- Ative o interruptor de conexão do respirador

3.- Confirme a direção do came de rotação

4.- Confirme o piloto da luz vermelha piscando sincronizado com a câmera

## Girar potenciômetro no máximo.

1.- Leia o valor no multímetro :

Valor entre: [0,18 – 0,26] A	1.-

- Girar potenciômetro no mínimo.

2.- Leia o valor no multímetro :

Valor entre: [0,07 – 0,12] A	2.-

  - Confirme a funcionalidade de segurança da desconexão ao abrir e fechar a tampa

## 1.- Com o potenciômetro no máximo, abrir tampa transparente

Verifique se o motor para

1.-

2.- Fechar tampa transparente, comprovar se o motor liga novamente.

2.-

## Condições do equipamento para desconexão do respirador

1.- Desconectar interruptor do respirador 2.- Desconectar cabo de alimentação…