OxyGEN V14

OxyGEN2 #HOPE

Instruções de uso

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 1 |
| --- | --- |

"Afirma-se que as equipes atuais são protótipos que estão em fase

de pesquisa clínica, autorizada pela Agência Espanhola de Medicamentos e Dispositivos médicos com número de arquivo PS / CR798 / 20 / EC v.3. Curtir Consequentemente, não estão sujeitos à comercialização nem constituem objeto de nenhuma atividade econômica. Não foram submetidos a avaliação da conformidade ou

foram autorizados por um organismo notificado ".

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 2 |
| --- | --- |

Conteúdo

| 1 | 1. Introdução | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Noções básicas do OxyGEN ® | 4 |
|  | Aplicação e uso pretendido | 4 |
|  | Equipamento necessário nas instalações hospitalares | 4 |
|  | AMBUs compatíveis com o dispositivo OxyGEN: | 5 |
|  | Contra-indicações | 5 |
|  | Efeitos secundários | 5 |
| 2) Advertências e precauções |  | 5 |
|  | Advertências | 6 |
|  | Precauções | 7 |
|  | Símbolos | 7 |
| 3) Descrição OxyGEN |  | 8 |
|  | Peças de equipamento | 8 |
|  | Acessórios | 9 |
|  | Materiais utilizados na estrutura | 9 |
|  | Características do motor elétrico | 10 |
|  | Gama de variáveis ​​clínicas oferecidas pelo dispositivo: | 10 |
|  | Patient Monitoring | 10 |
|  | Alarmes | 11 |
| 4) Operação |  | 11 |
|  | Iniciando e Parando | 11 |
|  | Parada de emergência | 14 |
|  | Mudança de came | 14 |
|  | Tutoriais e ajuda | 15 |
| 5) Transporte |  | 15 |
| 6 Mantimento preventivo |  | 16 |
| 7) Dados técnicos |  | 17 |
|  | Condições ambientais. Armazenamento e Transporte | 17 |
|  | Características técnicas gerais | 17 |
| 8) Gestão de residuos |  | 18 |
| 9 Certificados |  | 18 |
| 10) Número de série |  | 18 |
| 11) Glossário de termos técnicos e abreviações |  | 18 |

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 3 |
| --- | --- |

1. introdução

Noções básicas do OxyGEN ®

O OxyGEN é um dispositivo eletromecânico projetado para agir automaticamente no

unidade compressível de um ressuscitador manual de pressão positiva tipo Ambú ®. Os ressuscitadores

manuais de bolsas, operados por profissionais de saúde, são amplamente utilizados em situações

emergência para fornecer suporte respiratório quando respiradores automáticos não disponível ou insuficiente.

OxyGEN permite automatizar o ciclo de compressão-descompressão que uma pessoa deve manualmente no ressuscitador, para liberar a equipe de saúde e garantir ciclos de Respiração e volumes precisos e configuráveis ​​pelo usuário.

O sistema pode ser adicionado como um complemento para cadeias humanas como as que são feitas

em situações de emergência, pressione e libere constantemente os respiradores manuais.

É um dispositivo de emergência, projetado para hospitais de campo ou situações de

escassez. Enquanto um certificado CE não estiver disponível, o dispositivo não deve ser usado em

condições não emergenciais.

Aplicação e uso pretendido

O OxyGEN permite controlar o volume e a taxa de inspiração / expiração (I: E) através do conjunto de

câmaras intercambiáveis ​​com as quais é distribuído ea frequência da respiração através de um

dimmer (ver partes do equipamento)

O dispositivo é para uso exclusivo de pessoal e ambiente hospitalar, exceto para direções de transporte.

Leia este manual de instruções completamente antes de usar o dispositivo

Equipamento necessário nas instalações hospitalares

O equipamento detalhado abaixo é necessário para o uso do dispositivo e NÃO

- FORNECIDO PELA OxyGEN:

  - Instalação de linhas de oxigênio com medidores de vazão (recomendado, não essencial).

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 4 |
| --- | --- |

- Fonte de alimentação de 230VAC 50Hz com fonte de alimentação ininterrupta. (Plugues linha de força convencional ininterrupta).

- AMBUs x2 (Mínima que possui uma válvula de segurança de pressão máxima de 40cmH2o) + bolsa reservatório + válvula PEEP (10-30cm H2O)

- Tubulação padrão de passagem única (CPAP padrão, BiPAP ou respiradores de transporte convencionais).

- Filtro com saída para medição de eTCO2.

- Umidificador passivo.

- Cânulas endotraqueais

Monitoramento multiparâmetros com: ECG, SpO2, freqüência cardíaca, eT CO2, Frequência respiratório

AMBUs compatíveis com o dispositivo OxyGEN:

INDISPENSÁVEL com válvula embutida de pressão máxima em 40cmH20 + bolsa

reservatório + adaptador de válvula PEEP

- AMBU SPUR II- RESUCITADOR DESCARTÁVEL 1475ml (ADULTOS).

- RESSUCTOR OVAL SILICONE AMBU 1475ml (ADULTOS).

Contra-indicações

- Contra-indicação do uso de relaxantes musculares.

- Paciente em período de desmame ou desmame.

- Necessidade de um modo respiratório diferente do controle de volume.

- Respirador convencional disponível.

Efeitos secundários

Não foram relatados efeitos colaterais.

2. Advertências e precauções

A responsabilidade pela segurança no uso deste dispositivo é dos profissionais da

saúde que o usa. O equipamento é seguro quando usado de acordo com as condições estabelecidas no

esta Instrução de Uso.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 5 |
| --- | --- |

Advertências

- Todo o pessoal que opera o equipamento deve ler e entender estas instruções de uso antes de seu uso. Todos os avisos e precauções descritas devem ser seguidas

para a segurança do paciente e dos usuários.

- Deve ser usado apenas por pessoal de saúde qualificado e treinado.

- Use os procedimentos assépticos estabelecidos para a prática cirúrgica (uso em campo estéril, bata, luvas, instrumentos estéreis, ...)

- Inspecione visualmente a integridade geral do equipamento antes de usá-lo. Após a ignição, verifique o bom funcionamento do equipamento. Não use se você perceber que:

ou A luz do dispositivo de controle (consulte as partes do equipamento) permanece acesa ou não acende. No modo de operação "ok", esta luz indicadora deve piscar.

ou A tampa superior não fecha corretamente (consulte as partes do equipamento)

ou O micro na tampa superior (Pos. 21) não funciona corretamente (ao abrir a tampa, o

mecanismo deve parar)

ou Os mecanismos internos estão com defeito (visíveis através da tampa superior) ou

alguns deles estão faltando.

ou A carcaça apresenta deformações

ou Existem ruídos de atrito anormais nos mecanismos ou no motor elétrico

ou As juntas e os cabos estão com defeito, por exemplo, parafusos / rebites soltos,

fios desencapados ...

- Faça as verificações indicadas na seção "Manutenção preventiva" antes de conecte o dispositivo a um novo paciente.

- NÃO deixe o dispositivo funcionando com o potenciômetro na posição 0

- Evite obstruções na saída de ar do Ambu ou bloqueio da válvula de pressão.

- O equipamento não foi projetado para uso em ambiente estéril (por exemplo, salas de cirurgia)

- O equipamento é destinado a vários usos.

- Não faça nenhuma alteração no dispositivo. Para trocar as câmeras, leia cuidadosamente as instruções da seção Trocar Cams

- O equipamento não deve ser exposto a derramamento de água ou outro líquido.

- Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante.

- O equipamento é fornecido com acessórios (consulte a seção Acessórios).

- O equipamento não é fornecido com os ressuscitadores Ambú ®

- Limpeza do equipamento: não limpe quando o equipamento estiver ligado, use desinfetante para superfícies sanitárias e não permita a penetração de soluções de limpeza

peças elétricas / eletrônicas. Não use substâncias corrosivas para limpeza.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 6 |
| --- | --- |

Precauções

- Use precauções padrão e bom senso clínico ao executar qualquer procedimento médico

- Familiarize-se com o equipamento. Tire um tempo suficiente para aprender a usar o dispositivo.

- Use práticas adequadas de elevação de equipamentos para evitar ferimentos. Use alças integradas

ou correias para transportar o equipamento.

- Use o dispositivo apenas para o uso recomendado aqui indicado manual. O conselho fornecido neste manual não substitui as instruções de um profissional de saúde.

- Não tente abrir ou modificar o dispositivo.

- Coloque o dispositivo em uma superfície horizontal estável em um ambiente limpo e seco. Afaste o dispositivo de qualquer fonte de água.

- Após colocar o dispositivo em operação, verifique se o dispositivo produz um

fluxo de ar. Caso contrário, não use o dispositivo para evitar ferimentos nos pacientes.

- Cuidado para não obstruir acidental ou intencionalmente a saída de ar ou qualquer abertura na dispositivo ou circuito respiratório. Não introduza líquidos ou objetos através da saída de ar.

- Em caso de corte de energia ou mau funcionamento do dispositivo, remova-o da paciente.

Símbolos

Para evitar danos ao instrumento, usuário ou paciente, leia todas as etiquetas anexadas ao dispositivo Cada símbolo que aparece no dispositivo é comentado na tabela em anexo:

| Símbolo | Descrição do produto |
| --- | --- |

Informações importantes / aviso. Veja o manual.

Referência ao Manual de Instruções. Siga as condições de uso.

Parada de emergência (equipamento opcional).

Peças móveis. Risco de aprisionamento.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 7 |
| --- | --- |

3. Descrição do OxyGEN

Peças de equipamento

| 1. Escudo externo | 13. Suporte do Dimmer | 25. Eixo do motor |
| --- | --- | --- |
| 2. Cobertura Central | 14. Dimmer | 26. Rolamento |
| 3. Tampa superior | 15. borracha Silentblock | 27. Suporte de rolamentos |
| 4. cobertura eletrônica | 16. Porca rebitada | 28. Fechar câmeras |
| 5. Metacrilato | 17. separador de motores | 29. botão Cam |
| 6. Etiqueta Cam | 18. Acoplamento do motor | 30. Eixo basculante |
| 7. Suporte do manômetro | 19. Fonte de alimentação | 31. Rolo de contato com came |
| 8. Cogumelo de emergência (opcional) | 20. capa eletrônica | 32. Doca |
| 9. luz de alarme | 21. Microinterruptor de cobertura | 33. Manômetro |
| 10. Tampa da eletro tampa. | 22. Microinterruptor operacional | 34. Botão Micro Cover |
| 11. Motor | 23. Câmeras | 35. Gengivas |
| 12. Universal AC220; ON / OFF | 24. Rocker |  |

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 8 |
| --- | --- |

Acessórios

OxyGEN, é fornecido com os seguintes materiais:

1 Conjunto de 5 câmeras (Pos. 23), cada uma fornece um fator

inspiração / expiração. Cada came é adequadamente identificada e um

tabela de identificação de cada came com seu correspondente fator de inspiração / expiração.

A câmera a ser usada em cada caso será uma decisão da equipe médica.

O OxyGEN é fornecido com as seguintes câmeras:

- Bolsa de doação com: 3 adaptadores, tubo de fluxo de ar de 20mm de diâmetro e 180cm de , manômetro com tubo adaptador pneumático de 8 mm

- Base com rolamentos, para facilitar o transporte do dispositivo

- Manual de uso

O dispositivo OxyGEN requer uma fonte de corrente de 220V. O dispositivo inclui o cabo de alimentação.

Materiais utilizados na estrutura

-	Aço inoxidável

-

Aço inoxidável

-	Nylon

- silicone

- Metacrilato

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 9 |
| --- | --- |

Características do motor elétrico

De acordo com o desenho do fabricante, as características do motor elétrico são:

Gama de variáveis ​​clínicas oferecidas pelo dispositivo:

- Modo de ventilação: VOLUME CONTROLLED

- Proporção inspiração / expiração (I: E): de 1: 1 a 1: 5 550ml (produção padrão de 1: 2 outros índices disponíveis somente sob demanda e sem garantia de prazos de entrega)

- Frequência respiratória: de 0 rpm a 32rpm.

- Possibilidade de controle de FiO2: de 21% a 100% (controle com elemento externo para tomando oxigênio e ar medicinal)

- Pressão inspiratória máxima 40cmH2O (limitada pela válvula de segurança, não fornecido com o equipamento)

- PEEP variável (oferecida pela válvula PEEP não fornecida com o dispositivo. comercializar válvulas de 10 e 30 cmH2O)

Patient Monitoring

Para facilitar a integração em hospitais e hospitais de campo, a versão atual do sistema

Não Possui seus próprios alarmes. De acordo com observações feitas pelo pessoal de saúde, o

Anormalidades podem ser detectadas usando outros sistemas que monitoram a condição do paciente.

- FiO2: não depende do dispositivo.

- Volume minuto: definido pela câmera instalada.

- Pressão do sistema: Controle clínico. O dispositivo possui um sensor analógico pressão contínua.

- PEEP: Não fornecido com o dispositivo. Controle clínico com sensor pressão contínua analógica.

- Apneia: Controle clínico. Através de monitor multiparamétrico externo com frequencia respiratória.

- Desconexão: Controle clínico. Através de monitor multiparamétrico externo com frequencia respiratória.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 10 |
| --- | --- |

- Bateria fraca: não se aplica.

Alarmes

O dispositivo possui um alarme de luz Pos. 9 (IMPORTANTE: Nenhum sinal acústico é emitido some) que permite visualizar o modo de operação da máquina:

- Sob condições operacionais normais, esse sinal luminoso piscará no ritmo rpm selecionada com o dimmer (consulte a seção de operação)

- Se o sinal luminoso permanecer estável, isso indica que o dispositivo possui um operação

- Se o sinal luminoso não acender, isso indica que o dispositivo possui um operação

Caso o sinal luminoso não acenda ou permaneça aceso, verifique se:

  - A tampa superior está fechada

  - O potenciômetro NÃO está na posição ZERO

  - Nas versões OxyGEN com cogumelo de emergência (Pos. 8), não é pressionado (em caso de cogumelo intertravado, consulte a seção de parada de emergência)

- Operação

Iniciando e Parando

Antes de iniciar o comissionamento, verifique se:

- O cogumelo de emergência (Pos. 8) não está ativado (no caso de um cogumelo intertravado, consulte

seção de parada de emergência). Em algumas versões do equipamento, o cogumelo não está incluído

emergência, e esta etapa não é necessária.

- O potenciômetro (Pos. 14) está na posição 0.

- A tampa superior (Pos. 3) está fechada. A tampa superior impede o acesso às peças telefones durante a operação do dispositivo. Se permanecer aberto, o

o dispositivo não inicia. Se durante a operação do dispositivo, ele abrir a tampa, ele irá parar automaticamente.

Para iniciar a operação:

- Conecte o OxyGEN à rede elétrica

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 11 |
| --- | --- |

- Coloque a bolsa de ressuscitação Ambú ® no orifício, de modo que as 2 marcas na

bolsa esquerda centrado em relação ao agitador (pos. 24).	Para	facilitar	o

introdução do ressuscitador, verifique se a câmera está na posição mais alta possível e deixe a alça do ressuscitador cair na parte traseira do dispositivo.

- Conecte a bolsa do reservatório à entrada de oxigênio

- Para conectar o Ambú ® ao OxyGEN2:

  - Use com o RESSUCITOR DE SILICONE OVAL Ambú ®:

    - A válvula PEEP não deve ser conectada diretamente à bolsa Ambú ®

    - Conecte o filtro antibacteriano à bolsa Ambú ®

    - Na outra extremidade do filtro, conecte o bico de fluxo de ar.

d. Em seguida, conecte o adaptador à outra extremidade do tubo para conectar

a válvula de pressão máxima e a válvula PEEP (fixa ou ajustável).

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 12 |
| --- | --- |

e Em seguida, conecte o filtro antibacteriano e o umidificador às válvulas.

f. Conecte também o tubo de 8 mm ao filtro para exibir pressão no manômetro

(Pos. 33).

- Use com o Ambú ® SPUR II - RESUCITADOR DESCARTÁVEL:

  - Conecte a válvula de retenção à saída da bolsa Ambú ®

  - Conecte o filtro antibacteriano abaixo da válvula de retenção

  - Na outra extremidade do filtro, conecte o bico de fluxo de ar.

  - Em seguida, conecte o adaptador à outra extremidade do tubo para conectar a válvula de pressão máxima e a válvula PEEP (fixa ou ajustável).

e Em seguida, conecte o filtro antibacteriano e o umidificador às válvulas.

f. Conecte também o tubo de 8 mm ao filtro para exibir pressão no manômetro

(Pos. 33).

- Ative o oxigênio, de acordo com a FiO2 necessária.

- Coloque o interruptor na posição I, localizado próximo à tomada

- Ajuste a frequência de operação com o potenciômetro (Pos. 14). OxyGEN permite

entre 0 e 32 respirações / minuto. A decisão da frequência respiratória a escolher será

responsabilidade do pessoal de saúde.

- Antes de conectar ao tubo endotraqueal, verifique se o ar passa por toda a circuito

- Somente então conecte o circuito respiratório ao tubo endotraqueal do paciente.

Para finalizar a operação:

- Remova o circuito respiratório do tubo endotraqueal do paciente

- Coloque o interruptor na posição 0.

- NÃO deixe o dispositivo funcionando com o potenciômetro na posição 0

- Em seguida, coloque o potenciômetro (Pos. 14) na posição 0.

- Retire a bolsa Ambú ® do orifício.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 13 |
| --- | --- |

- Caso precise mover o dispositivo, desconecte-o da rede elétrica

Parada de emergência

Para uma parada de emergência em versões que incluem o cogumelo de emergência (Pos. 8):

Pressione o cogumelo de emergência. Quando o dispositivo parar e, se necessário, continue para remover

o ressuscitador Ambú ® como em uma parada normal.

Para desbloquear o cogumelo de emergência e colocar o dispositivo OxyGEN Operação normal, gire o cogumelo na direção indicada pelas setas no cogumelo.

Nas versões SEM cogumelo de emergência, coloque o interruptor de arranque (Pos. 12) na posição

0, como se fosse uma parada normal de operação.

Mudança de came

Para trocar as cames, faça o seguinte:

- Nas versões com cogumelo de emergência (Pos. 8), pressione o interruptor de emergência quando o Ambú ® não é pressionado. Nas versões sem cogumelos de emergência, desligue através do botão ON / OFF (Pos. 12). Nos dois casos, verifique se o

seta marcada na câmera visível na parte superior (área marcada no rótulo).

- Abra a tampa superior (Pos. 3)

- Empurre o retentor do came (Pos. 28) em direção ao lado do motor com a mão e segure-o separado

- Extraia a câmera puxando para cima

- Selecione a came apropriada (consulte a tabela de equivalências), de acordo com o volume de ar (em ml ar) e taxa de inspiração / expiração necessária

| CAM | RELAÇÃO I: E | Volume (ml de ar) (*) |
| --- | --- | --- |
| 2XS | 1: 2 | 450 |
| 2S | 1: 2 | 500 |
| 2M | 1: 2 | 550 |
| 2L | 1: 2 | 600 |
| 2XL | 1: 2 | 650 |

(*) Medido em pulmão saudável sem PEEP

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 14 |
| --- | --- |

(**) Com uma PEEP de 10cmH2O, uma resistência de 20mbar / L / se conformidade

30ml / mbar (valores para um pulmão danificado), os valores serão reduzidos

em cerca de 120 ml aprox.

-	Selecionar por	cam correspondente ao volume e proporção do ar

inspiração / expiração e, retirando novamente o retentor do came (Pos. 28) para o lado motor, coloque a came no eixo.

Verifique a posição de montagem do came antes de inseri-lo.

A seta marcada na câmera deve coincidir com a marca na caixa.

Verifique se os pinos do eixo estão inseridos nos orifícios na came.

Será a decisão do pessoal da saúde, a câmera a ser usada em cada paciente.

- Feche a tampa (Pos. 3)

- Ative o interruptor de emergência girando na direção marcada.

- Ajuste as rotações com o seletor de velocidade (Pos. 14)

Tutoriais e ajuda

No link a seguir, você pode consultar os tutoriais para o uso e operação do OxyGEN. Acesso Este link está disponível em cada dispositivo.

Além disso, a linha de apoio 900 600 400 é respondida 24 horas por dia.

5. Transporte

O equipamento é fornecido em uma embalagem específica, com todos os elementos necessários para sua

operação.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 15 |
| --- | --- |

Dentro da embalagem, junto com a equipe será fornecido:

- 3 Adaptadores

- Conjunto de came

- 20 mm de diâmetro 180 cm snorkel

- Manômetro com tubo pneumático de 8 mm

- Base com rolamentos

- Manual de uso

O equipamento deve ser transportado em condições ambientais.

O equipamento deve ser fixado durante o transporte para evitar choques que possam danificá-lo e

comprometer o desempenho.

Para pequenos movimentos do equipamento (por exemplo, entre diferentes enfermarias do mesmo hospital), o

container tem uma plataforma com rodas.

6. Manutenção Preventiva

Como, em emergências, os pacientes necessitam de vários dias de respiração Recomenda-se executar as seguintes verificações antes de conectar um novo paciente ao dispositivo, para evitar ter que interromper a função de respiração assistida razões técnicas:

- Bloqueie o tubo de 180 cm e a válvula de pressão (p> 40mbar), consequentemente a came será parado. Mantenha a câmera travada por cerca de 2 segundos. Então deixe o válvula e tubo livre: a máquina deve iniciar novamente. Se eu não

substitua o dispositivo por um novo. O dispositivo removido deve ser analisado quanto ao status acoplamento e motor.

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 16 |
| --- | --- |

- Inspeção visual do desgaste do rolo (Pos. 31). Nesta área, a câmera pressiona e exerce uma desgaste. Em caso de observação de desgaste excessivo no rolo (> 2 mm de profundidade)

Solicite uma mudança de eixo antes de conectar o paciente novamente.

- Inspeção visual da verificação da operação do balancim (Pos. 24): verifique se a

A mola (pos. 32) consegue elevar completamente o balancim. Se você não conseguir, solicite

uma mudança de primavera

- Verificação do estado da fixação da mola (Pos. 32). A primavera deve ser

corretamente fixado nas duas extremidades. Solicite uma mudança de mola se a fixação for solto.

- As uniões principais (fixação de eixos, rebites, parafusos) e a fiação devem

estar em boas condições. Parafusos e rebites não devem mostrar sinais de

afrouxado.

Lembre-se de que este é um dispositivo de emergência, para uso em situações de emergência.

Portanto, em caso de dúvida, substitua o dispositivo por outro.

7. Dados Técnicos

Condições ambientais. Armazenamento e Transporte

Condições ambientais de uso e transporte:

●	Temperatura de trabalho: 5 ~ 45 ° C.

●	Umidade relativa: entre 30% e 95%.

●	Pressão atmosférica.

Características técnicas gerais

|  | Características tecnicas |  |  | OxyGEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg de peso |  |  | 15 kg |  |  |
|  | Medidas máximas (mm) |  |  | 493 x 283 x 485 |  |  |
|  | Dimensões máximas da embalagem (mm) |  |  | 500 x 400 x 700 |  |  |
|  | Características elétricas |  |  |  |  |  |
|  | Tensão de trabalho |  |  | 230 VAC |  |  |
|  | Frequência |  |  | 50Hz |  |  |
|  | Durabilidade máxima |  |  |  |  |  |
|  | Por equipe |  |  | 3.000 horas |  |  |

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 17 |
| --- | --- |

8. Gestão de Resíduos

Quando o uso é concluído, ele é desligado e a bolsa de reanimação é removida.

deve ser descartado no recipiente de lixo hospitalar

- Certificados

  - Compatibilidade eletromagnética (EMC), de acordo com a IDNEO Technologies, SAU Compliance

ID do relatório de teste de laboratório BE2020063 versão 1.0

  - Certificado de Homologação

- Número de série

Na etiqueta do dispositivo está localizado o número de série do equipamento.

11. Glossário de termos técnicos e

Abreviações

Compatibilidade eletromagnética (EMC ou EMC): A capacidade de um equipamento eletrônico de não

interferir com outro equipamento ou ser interferido por outro equipamento

Segurança elétrica: Conjunto de condições que o equipamento deve atender para ser seguro para pessoas durante o uso normal.

- C: Graus centígrados

Hz: Herz

- Volts

cm H2O: centímetro de coluna de água

- milímetro

cm: centímetro

Kg: Quilograma

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 18 |
| --- | --- |

min: Minuto

ml: Mililitro

VAC: Tensão CA

| Linha direta 24/7: 900 600 400 | P. 19 |
| --- | --- |